## Sheet1
手持式声阻抗仪技术参数
系统基本参数：
1 | 品牌、类型：即可手持式又可台座式
2 | ★声导抗+声反射一体化中耳测试系统，适用于任何年龄段的人群（包括新生儿）
3 | 全彩高分辨率显示屏，
4 | ★全中文操作界面，方便易学，中文提示操作过程
5 | 存储：内存2GB SD卡，一体化患者数据库，可存储＞1000个测试结果
6 | 打印测试结果：可直接热敏打印或者与电脑同步显示测试结果，方便数据保存管理
7 | 电源：充电锂电池供电，方便携带。
8 | 外形尺寸/重量： W*D*H：80*300*70mm，427g
9 | 多种测试协议可选
10 | 探测音频率：226Hz、1000Hz
11 | 探测音强度：85dB SPL
12 | 压力范围：+200~-400daPa
13 | 耳道容积范围：0.1~8.0ml
14 | 测试时间：＜3秒
15 | 测试结果：直接用勾或叉来表示测试通过与否，并显示具体测试结果、数值。
16 | 测试频率：500、1000、2000、4000Hz
17 | 声反射测试强度：80~100Dbhl
18 | 测试强度设置：每个频率的强度自动增加或选择单一强度
19 | 测试结果：直接用勾或叉来表示测试通过与否，并显示具体测试结果、数值。
配置清单：
手持式主机1台 便携包1个 校准腔1个 可充电锂电池2块 底座充电器1个 耳膜盒一盒（9种尺寸，共70个）1盒 声阻抗软件1个 一体化打印机可充电底座1个 热敏打印纸1卷 操作手册 1本